# TPWS-III智能微水测量仪

操作使用手册

武汉拓普特电力自动化有限公司

目   录

- 前言

- 产品外观

- 水份测量的重要性

- 国内微水（湿度）测量方法概述

- 测量原理

- 主要技术参数

- 操作方法

- 按键说明

- 注意事项

- 售后服务

附录：1.六氟化硫断路器含水量测量要求

- 前言

本公司经过多年对微水仪的开发与销售，并经仔细的市场调研，针对现在市场上露点仪的一些不足之处，我公司在此基础上又开发了TPWS-III智能微水测量仪，主要特点如下：

1、 将原来的畜电池改用了能量密度大、体积小、重量轻的锂离子电池。对充电摸块采用了自动充电、自动关断的全自动电源管理方式，即使用户不打开电源开关，只要插上220V交流电源可自动充电。当电池电量充到一定程度时，系统会自动判断并将其切断。这样有效地阻止了电对电池的过充电。在使用过程中，仪器会检测电池电量的减少（显示在第二屏），但当电池电量为10%时仪器会提示用户进行充电，当电池电量不足5%时仪器会自动关机。有校地防止了对电池的过放电，以避免对电池的损坏。

2、 根据市场调研的情况来看，特别是开关设备厂对内置微型打印机的露点仪的需求大， 因此TPWS-III智能微水测量仪一方面减小体积，另一方面也增加了微型打印机，为了使用户便于携带、便于使用，我们TPWS-III智能微水测量仪内置了微型打印机；而且打印机打印时不象其它厂家还需要AC220V电源，我们只要仪器能工作就可以进行数据打印的。

3、根据最新的电力标准DL/T506-2007，在开发TPWS-III智能微水测量仪时，增加了一项功能——把环境温度下测量的微水值自动换算成国家电力标准要求的20℃时的微水值（PP20）；用户可以根据这个数值来判断设备能否投运。

本仪器主要是针对H2 、SF6 等无污染性气体的微水（露点）测量而开发的，在开发的过程中始终以“一切为了方便用户”为宗旨。并希望在使用过程中所出现的问题能够及时的反馈给我们，对我们的工作有什幺不满意的地方，能够提出宝贵的意见，以便我们能更好的提高产品质量，改善我们的服务。

最后感谢广大用户对TPWS系列露点仪的支持与厚爱！

- 产品外观

- 水份测量的重要性

水份是影响绝缘材料老化的一个重要因素，含水量过高，会使绝缘材料的绝缘性能下降并加速其老化，从而导致运行设备的可靠性降低，寿命缩短。电气设备内部水分的主要来源：（1）外部侵入；（2）本身产生的。第一种情况是由于设备在制造、运输、安装过程中，保护措施不当所引起的。第二种情况是由于设备在运行过程中绝缘介质的氧化及裂解而产生的水分。

对于SF6气体高压开关来讲,如果SF6气体的湿度过高,严重影响高压开关绝缘性能,SF6气体的灭弧能力的下降,引起设备内部的放电,从而导致SF6气体高压开关的爆炸等恶性事故。对于氢冷机组来说，氢气湿度高是影响发电机安全运行的主要因素之一，随着大容量、高参数机组的不断投产，国内已发生多起因氢气湿度超标而烧毁发电机组的恶性事故。传统测湿仪的参数测定准确已无法保障设备的安全运行，不能满足电力系统的需要。

- 国内微水（湿度）测量方法概述

  - SF6 气体湿度的测量

对于SF6 气体湿度的测量，常用的方法有重量法、库仑电解法、镜面法、高分子薄膜的电容原理，第一种方法对环境条件要求比较高，测量的时间长，一般只用作仲裁分析；第二种方法测量时耗气量较大，不用时设备需长年通电干燥，而且重复性差；第三种方法测量精度高，但对环境条件要求比较高，特别是气体的纯净度；第四种方法相对较适合现场测试的要求，不怕污染，使用前不用干燥，耗气量小等优点。

  - H2 湿度的测量

通常测量方法有通风干湿球法、库仑电解法，第一种方法受环境温度、湿度影响较大，测定值偏高；第二种方法除具前述缺点外，还怕污染等。

基于上述原因，我们在吸收国内外一些生产湿度仪厂家的先进技术基础上，进行了创新，开发出具有国内领先水平微水测量仪器—TPWS-III智能微水测量仪。它具有使用方便、测量时间短、测量精度高、测量范围宽、易维护、可时时打印等优点。TPWS-III智能微水测量仪由于采用了先进的单片机技术，所以仪器实现了露点、PPmV、自动换算到20℃时微水、设备压力、环境温度、环境湿度等单位间的自动转换，无需人工查表换算。该仪器的电路部分先进可靠，为了适用于野外作业需要，仪器采用了交直流两用，自带的电池可连续工作12个小时以上，拓宽了使用范围，极大地方便了用户。

- 测量原理

TPWS-III智能微水测量仪采用世界先进的传感器技术、英国ALPHA公司最新的AS3湿度传感器，它采用DRYCAP-薄膜传感技术和湿敏材料，拥有三项世界专利：聚酯簿膜式的探头DRYCAP。抗冷凝、抗灰尘颗粒、不受汽油和大多数气体影响。

- 主要技术参数

| 序号 | 名 称 | 参 数 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 露点范围 | ―80 — +20度，精度±1度 |
| 2 | 微水范围 | 0.5 — 23100 μL/L |
| 3 | 响应时间（+20℃） | -60 →20℃ 5s(63%) 45s(90%) 20 →-60℃ 10s(63%) 240s(90%) |
| 4 | 通讯方式 | RS-232，配上位机数据管理软件， |
| 5 | 压力测量范围 | 0—1.5 Mpa |
| 6 | 流量测量范围 | 0—1 L/min |
| 7 | 环境温度测量范围 | -30— 100 ℃ |
| 8 | 环境湿度测量范围 | 5— 95 %RH |
| 9 | 使用环境温度 | 0┈+60℃ |
| 10 | 使用环境湿度 | 0┈90%RH |
| 11 | 工作压力 | 0┈1MPa |
| 12 | 流量范围 | 0┈1升/分钟 |
| 13 | 电源 | 交、直流两用 |
| 14 | 体积 | 300*200*100mm |
| 15 | 重量 | 2.5Kg |

- 操作方法

| 1 | 先打开电源，仪器先进行自校,自校结束进入测量状态. |
| --- | --- |
| 2 | 仪器自校的同时,把本仪器配套的测试管道与所要测量开关的开关接头连接好，再把开关接头与被测开关连接好。 |
| 3 | 关闭流量调节阀，把测试管道与仪器的进气口相连，这时显示屏上显示的压力即是被测开关里的气体的压力。 |
| 4 | 开始测量，打开流量调节阀，把调节流量在0.5升/分左右，最大不要超过0.8升/分，这样就进入测量状态，测量的时间大约在8分钟左右（第一台设备）。 |
| 5 | 测量结束时，如要打印数据只要按下打印键，并输入被测的设备编号后,按下确认键后，仪器就开始打印。最后关闭流量调节阀，再将测试管道从仪器进气口上取下，最后取下开关接头。 |
| 6 | 关闭电源。把测试管道和开关接头放好,整个测量结束. |

八、按键说明：

1、在正常显示时按【向上】或【向下】键进行第一和第二屏之间的切换。

2、在正常显示时按【确认】键进入第一级子目录（包括修改时间、日期和露点标定），在此状态下按【向上】或【向下】键会在各功能的项目之间切换，当游标移到想要执行的操作时，按【确认】键会进入相应的状态（露点标定功能用户是不需要使用的，要有校验资质的单位或部门使用的）。

3、 在保存记录或修改时间日期状态下，【向上】键为对应每位的设定键，【向下】键为游标向右移动键，当移动到最后一位时，再按【向下】键时，游标将移动到左边第一位。

4、【删除】键，在默认显示第一屏时，按下【删除】键将会删除所有保存的记录，当在调显状态下，按下【删除】键将会删除调显的记录。

5、【打印】键，在默认显示第一屏时，按下【打印】键时，仪器提示用户输入被测的设备编号，最后，按【确认】键就可以开始打印测量数据。或者按【取消】键取消打印操作。在显示保存的数据时，按下【打印】键后，在按下【确认】键就可以开始打印保存数据。

6、【存储】键，在默认显示第一屏时，按【存储】键时仪器进行记录保存状态，用户只要输入被测的设备编号，最后按下【确认】键就把测量的数据保存，按下【取消】键将取消数据的存储。

九、注意事项

●在把开关接头和开关联接时，最好用干净的布或卫生纸把开关上的接口擦拭干净，不要有油污等。

●仪器应放置在安全位置，放止摔坏。避免剧烈震动。

●勿测有腐蚀性的气体。

●探头使用一定时间应清洗并校验，校验期间隔为一年。到需要校验时，请与我公司联系。

●调节气体流量时，控制针型阀应慢慢打开，使流量指示在0.5升/分钟左右。如果流量超过1升/分钟，液晶上流量显示已超限的提示，这时应减小流量到规定值。（流量过大将损坏电子流量传感器）。

●连接通信电缆时，切勿带电操作，需将仪器和电脑关闭，否则容易损坏通信接口；

●仪器使用一天（使用电池）后，应及时充电，充电时只需将电源线接入220V插座，无需打开电源开关，仪器将自动充电，充电时间一般为5个小时以上。

十、售后服务

- 本公司产品在一年的保质期内实行三包（包修、包换、包退，但一切属于正常使用中老化的部件除外），提供终生有偿服务。

- 公司为用户免费安装、调试、培训操作人员。

- 公司负责为用户提供产品升级，相关技术咨询等服务。

附 录：

1、六氟化硫断路器含水量测量要求

| 测 试 内 容 | 标 准（u1/1，20℃） |
| --- | --- |
| 六氟化硫断路器出厂和大修中（整体装复以前） 应分别测量开断单元和支柱单元水份值。 | ≤150 |
| 交接时由支柱下部充气接口测量断路器水份值。 | ≤150 |
| 运行中由支柱下部充气接口测量断路器水分值。 测试周期按“预试规程”规定。 | ≤200 |
| 运行中，必要时（开断单元漏气、解体过开断单元）六氟化硫断路器应由联箱内自封接头处单独测量开断气室含水量。 | ≤300 |