- 概述：

本系列控制箱（台）是根据高压试验变压器独特的使用范围而设计生产的，其功能有：

### 合闸声光报警；

### 计时声光报警；

## 电子式低压电流保护（箱式）；

# 高压电压直读；

### 耐压试验时间自由设定（数显）；

#### 移动式结构（台式）

- 工作原理：

A

本系列控制箱（台）是由接触式调压器（50kVA以上为电动柱式调压器）及其控制、保护、测量、信号电路组成。它是通过接入220V或380V工频电源，调节调压器（即试验变压器的输入电压），以获得所需要的试验高压电压值。其工作原理见图1：

a

）

）

A

）

）

A

A

.

）

）

）

）

）

）

）

）

）

BH

T

）

）

）

）

）

）

）

～５０Ｈｚ

）

）

）

）

）

）

x

x

）

）

）

）

E

.

kV

）

）

）

）

）

x

）

F

PE

.

.

.

图1：控制箱（台）工作原理

BH - 电流互感器

A - 电流表

kV - 高压电压显示表

T - 调压器

1

7

8

结构（面板布置）：

电源插座

至变压器

2

5

电源

零位

送电

报警

PE

E

F

a

x

仪表

输出

kV

60S00

+

+

+

+

+

计时设定

3

6

高压电压

升/降压

A

15A

电流设定

低压电流

启动

停止

计时

铭牌

4

图2：控制箱面板布置

1—电源插座               2—数显时间继电器

3—电子电流整定器         4—启动、停止、计时按钮

5—高压电压指示表         6—低压电流指示表

7—信号灯、报警闪光灯     8—接线柱

1

2

电源

零位

工作

报警

3

蜂鸣器

A

kV

电流设定

计时设定

+

+

60S00

+

+

+

+

+

低压电流

高压电压

7

5

启动

停止

计时

4

6

图3：控制台面板布置

1—信号灯、报警闪光灯     2—报警器出音孔

3—电流保护继电器         4—高压电压指示表

5—数显时间继电器         6—启动、停止、计时按钮

7—低压电流表

- 技术参数、规格及选用配套

该控制箱（台）的容量是与调压器是与调压器的容量而标称，如果和试验变压器（短时30min以内工作制）配套工作，可根据中华人民共和国电力行业标准“DL474.4-92”之规定：P0=0.75P选配。式中P0—试验变压器容量；P—调压器容量。如用于电器专业工厂产品作批量试验，调压器容量应等于试验变压器容量，即：P0=P。

控制箱（台）的技术参数如表1

| 规 格 | 容量（kVA） | 电 源 |  |  | 输 出 |  | 外型尺寸（mm） | 参考重量（kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 相数 | 电压（V） | 频 率（Hz） | 电压（V） | 电流（A） |  |  |
| XC-2 | 2 | 1 | 220 | 50 | 240 | 9.1 | 280×380×160 | 16 |
| XC-3 | 3 | 1 | 220 | 50 | 240 | 13.6 | 280×380×160 | 17 |
| XC-5 | 5 | 1 | 220 | 50 | 240 | 22.7 | 280×380×160 | 20 |
| XC-6 | 6 | 1 | 220 | 50 | 240 | 25 | 280×380×160 | 22 |
| TC-10 | 10 | 1 | 220 | 50 | 240 | 45.5 | 400×600×650 | 40 |
| TC-15 | 15 | 1 | 220 380 | 50 | 240 430 | 68 39 | 400×600×720 | 50 |
| TC-20 | 20 | 2 | 380 | 50 | 430 | 52.6 | 400×600×720 | 55 |
| TC-25 | 25 | 2 | 380 | 50 | 430 | 65.7 | 400×600×820 | 65 |
| TC-30 | 30 | 2 | 380 | 50 | 430 | 78.9 | 400×600×920 | 79 |
| TC-50 | 50 | 2 | 380 | 50 | 430 | 131.5 |  |  |

- 操作指南

在操作之前应根据不同被试品的容量、电压等级，先计算好最大工作电流，并调整电流保护器。其试验接线应参考本说明书中图1或试验变压器中相关的连接示意图，接地端应良好接地（以下视耐压试验为例）。

5—1、连接电源（箱式为插座式电源，台式为接线柱式电源），并将调压器手柄旋至零位处，零位开关闭合，零位指示灯（黄灯）亮，（也称调压器零位输出状态指示）；

5—2、按下启动按钮（绿色），接触器吸合，调压器受电，同时工作指示灯（红灯）亮，并发出警报声（警报声随调压器离开零位后，报警声光才能停止）；

5—3、顺时针缓慢均匀地旋转调压器手柄，并密切注视仪表读数，当升到所需高压电压值时，应停止旋转手炳，并及时按下计时按钮（黄色），此时，数显时间继电器顺计时显示时间（计时单位为“s”，秒），当到达设定的时间，控制箱（台）内发出声光报警，及时将调压器手柄反方向旋转，直至调压器回零为止，解除计时按钮，；

5—4、在升压或耐压试验过程中，如出现短路、闪络、击穿等过电流时，电流继电器保护跳闸，调压器自动断电，表示被试品不合格，此时应将调压器回零，切断电源，检查被试品。

- 使用与维护

6—1、开箱验收时，应检查主控回路接线是否松动，调压器电刷是否接触良好；

6—2、长期不用时，使用前应用500V兆欧表测量绝缘电阻，其阻值不低于0.5MΩ；

6—3、电源电压应符合箱（台）铭牌上的输入电压值；

6—4、本箱（台）设有过电流保护，出厂已调整为额定电流的80%。用于小负载时，应根据被试品的额定容量电流重新设定；

6—5、使用完毕后，应关好箱（台）门盖，以保持箱（台）内部清洁。

- 使用条件

7—1、环境温度：0—40℃；
7—2、海拔高度：＜1000m；

7—3、相对湿度：＜85%；

7—4、工作场所应无严重影响绝缘的气体、蒸汽、化学性尘埃及其它爆炸性和腐蚀性介质。

- 随机附件

      - 产品合格证

      - 产品保修卡

      - 使用说明书

      - 电源线（台式无）

（

（

6

8

a

x

E

F

PE

1Ω/2W×5

5K

HR

HY

HG