TPFC-III防雷元件测试仪

操作使用手册

目   录

一、性能及特征……………………………………………………4

二、主要技术指标…………………………………………………4

㈠、压敏电阻测量………………………………………………4

㈡、放电管测量…………………………………………………5

㈢、其它指标……………………………………………………5

三、仪器操作面板…………………………………………………5

四、使用方法………………………………………………………6

㈠、电源…………………………………………………………6

㈡、准备…………………………………………………………6

㈢、压敏电阻测试………………………………………………6

㈣、放电管测试…………………………………………………8

五、注意事项及说明………………………………………………9

六、附件……………………………………………………………10

TPFC-III防雷元件测试仪

一、性能特点

- 适用于氧化锌避雷器(压敏电阻),金属陶瓷二、三电极放电管、真空避雷管等过压防护元件直流参数的测量。 也可作稳压、恒流电源, 使用于其它方面。

- 具有高压短路保护、过流保护、高压预置、量程调节等功能,高压自泄放时间小于0.5秒。

- 具有自检功能。

- 测量数据由3 1/2 LCD数字显示,准确度高、可靠性好。

- 测量时,可以预先设定量程,并在测量过程中对超量程测试发出声响提示, 适用于器件分组和检验判别。

- 选择连续测量,可以对批量试品进行不间断测试。

- 面板功能简单,易于操作。

- 重量轻,便于携带。

二、 主要技术指标

㈠ 压敏电阻测量

| 技 术 指 标 | 测 量 范 围 | 工 作 误 差 | 测 试 条 件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起始动作电压U1mA | 0～1700V | ≤±2％±1d | 1mA±5μA |
| 漏电流I0.75U1mA | 0～199.9μA | ≤±2μA±1d | 0.75U1mA ≤±2％±1d |

㈡ 放电管测量

| 技 术 指 标 | 测 量 范 围 | 工 作 误 差 | 测试条件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 直流击穿电压Vsdc | 20～1700V | ≤±2％±1d | 电压上升速率 100V/S±10% |

㈢ 其它指标

- 绝缘电阻：6MΩ（500V）

- 耐压：    AC  1.5kV  50HZ  1min

- 工作温度和湿度：0～＋40℃   ≤85％RH

- 储存温度和湿度：－10℃～＋50℃   ≤90％RH

- 电源：AC  220V   50Hz

- DC  12V        0.5A    （芯线＋极）

- 功耗：8W

- 外形尺寸：208mm×190mm×78mm

- 重量：≤1kg

三、仪器操作面板

1. 测试孔 +            2. 测试孔 -        3.量程调节

4. LCD显示窗          5.电压预置         6.单次/连续开关

7. 功能选择开关        8.高压指示灯       9. 高压启动键

10.显示转换键          11.测试键          12.放电指示灯

13. 保险丝座           14. 电源开关       15. 电源插座

16. 外接直流12V电源插孔(芯线为+)

四、使用方法

㈠ 电源

本机背面板设有外接交流电源三芯插座。可接入220V，50Hz交流电网电源。附件备有交流电源线。

本机还设有外接直流电源12V/0.5A输入插孔,芯线为“+”极。用户自备电源线时应注意极性及线径。

㈡ 准备

4.2.1 将仪器面板上的自锁按键开关全部置高位，调节旋钮逆时针方向旋到尽头（最小）。将本机所备测试线分别插入面板“+”“—”测试孔。将外部电源接入背板相应电源插座（孔）。

4.2.2 打开电源开关,仪器显示器应显示“000”。

㈢ 压敏电阻测试

4.3.1量程设置

“压敏电阻/放电管”选择开关置高位(压敏电阻),“单次/连续”开关置高位（单次），调节“电压预制”旋钮顺时针方向旋到尽头（最大）。点击高压键开启高压，高压指示灯亮，显示器显示测试电压量程的上限值。调节“高压限制”旋钮至你所需的值(测试范围上限值)。

调节“电压预置”旋钮选择你所需（作测试范围下限值判定用）的值。

此时，实际的测试范围为0V～设定的量程上限值。

4.3.2 测量

a） 将被测压敏电阻接入测量线，点击“高压启停”键，高压指示灯点亮,显示器立刻显示起始动作电压U1mA测试值，数值后面显示单位量”V”字符，按“测试”键,约2秒后自动转为漏流I0.75U1mA测试值，数值后面显示单位量“μA”，绿色指示灯随漏流显示同步点亮,持续约2秒后自行消失。                                                                      b） 被测压敏电阻U1mA值低于电压预置值时，接入后显示器显示的电压预置值将跌至其U1mA值附近，可点击“测试”键继续下步测试；高于量程上限值时，测试过程U1mA时段显示预设的量程上限值，此时测试电流＜1mA，显示的测试数据无效,仪器将在 I0.75U1mA测试(红灯亮)时段发出蜂鸣器鸣叫声提示。更换试品测量或再次测量，只须再次点击“测试”键。

c） 如需连续测量，将“单次/连续”开关置低位（连续）即可。（在高压开启前选择连续测量方式，须点击一次“测试”键）。

4.3.3  自检及其它

a)  压敏电阻测试1mA值的检查

选择“压敏电阻”测试，开启高压，预置电压调节至10V以上，短接测试孔“+”“—”端，显示器应显示“000V”，按住（不放）“显示转换”键，应显示“1000μA”。

b)  压敏电阻测试0.75U1mA值的检查

测试端开路,点击测试键进行测试时,显示器应显示量程上限值,红灯亮时段按住“显示转换”键应显示量程上限值的0.75倍。

c)  在测试试品的过程中，按住（不放）“显示转换”键：在U1mA测量时段显示的是测试条件1mA（1000μA）的值；在I0.75U1mA测量时段显示的是测试条件0.75U1mA的值。

其它，利用电压预置和量程调节功能可作1999V/1mA直流稳压源和1mA恒流源（负载电流达1mA时仪器恒定输出1mA测试

电流）使用，配合使用“显示转换”键，可测量负载电压、电流（V/I特性）值。

㈣ 放电管测试

4.4.1 量程设置

“压敏电阻/放电管”选择开关置低位（放电管），按4.3.1.1的方法设置量程。

4.4.2 测量

a) 将被测放电管接入测试线：

若绿色指示灯点亮，则表示被测试品点火电压值Vsdc小于 “电压预置”值（超量程下限），蜂鸣器鸣叫发出声响提示。此时，应及时撤下被测试品，否则将被反复点火。

若绿色指示灯没有点亮，则表示被测试品点火电压Vsdc值大于“电压预置”值。可点击“测试键”继续下步操作。

b) 点击“测试”键后，测试电压以100V/S的速率从电压预置值开始上升。至绿色指示灯点亮后：

若蜂鸣器不鸣叫，显示器将显示测量范围内的数值。

若蜂鸣器鸣叫，显示器将显示测量范围的上限值。此时，表示被测试品的点火电压Vsdc值大于测量范围的上限值（超量程上限）而没有点火。

绿色指示灯点亮和同步产生的显示值（超量程范围时有鸣叫声）持续时间约2秒自行消失，随之回复到预置状态。

绿色指示灯点亮期间撤下已测放电管，预置电压恢复后再接入待测放电管进行下一次测试。

c) 连续测量

将“单次/连续”开关置低位（连续位），便可连续测量。

4.4.3 测试完毕,点击“高压”键关闭测试电压,将背面板电源开关置”OFF”位关闭电源。使用外接DC 12V直流电源时应将电源线撤除。

五、 注意事项及说明

5.1  本机设置了量程(测试范围)调节功能。在使用中，即可尽可能降低测试电压以降低能耗,延长仪器寿命,减小安全危害。又可减少测试时间，提高工效。并可用来分组筛选，检验判别。用户可充分合理利用这一功能。

预置电压调节范围：     0V ～ 1800V

量程电压调节范围：    100V ～ 1999V

量程设置或测试值超过1999V,显示器显示溢出信号“1”。

5.2  放电管测试的预置电压值就是100V/S速率上升电压的起始值,也是测试范围的下限值。压敏电阻测试的预置电压只作量程下限值用于判定,实际的测试范围下限值始终从0V起始。

5.3  预置电压设置应低于量程上限电压。否则，测试电压将处于量程（上限值）限制控制状态。在压敏电阻测试时，每次测试完毕都有超量程声响提示的蜂鸣器鸣叫声；在放电管测试时，绿灯将被反复点亮，并伴有超量程声响提示。此时，将预置电压降低即可将高压置于预置状态。

5.4  本机测试电压可高达2kV,应保持面板、测试线及工作台面的清洁与干燥,以免因泄露电流、电弧、电晕而引起测试出错。

5.5  必须采用二相三线电源插座,地线应完好接地。

5.6  操作人员应采取必要的高压防护措施,以免高压电击伤人。

六、附件

测试线                2 根

交流电源线            1 根

使用说明书            1 份

合格证                1 份

仪表箱                1 个